蚌埠市第三人民医院近红外组织血氧参数无损监测仪采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位：  蚌埠市第三人民医院

编制时间：  2021年8月6日

1、项目名称：蚌埠市第三人民医院近红外组织血氧参数无损监测仪采购项目

2、采购人：蚌埠市第三人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、采购预算：49.8万元   采购最高限价:49.8万元

5、免费质保期：2年

6、供货时间：合同签订后30天内

7、拟采用的评审方法：综合评分法

8、付款方式：货物送到并安装验收合格后，支付货款的30%，满3个月后，支付货款的30%，满6个月后，支付货款的35%，余5%货款质保期满后一次性付清。

9、供应商资格或特别要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见招标文件；

3.本项目的特定资格要求：

3.1、供应商须拥有有效的营业执照；

3.2、供应商如为代理商须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或备案凭证；供应商如为生产商须具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证和中华人民共和国医疗器械经营许可证；（所投产品属于医疗器械的）

3.3、投标人所投产品为一类医疗器械，须提供有效的医疗器械备案凭证；投标人所投产品为二类或三类医疗器械，须提供有效的医疗器械注册证；（所投产品属于医疗器械的）

3.4、本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

3.5、投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

近红外组织血氧参数无损监测仪采购需求

( 采购1台))

*1.具备监测局部组织血氧饱和度（TOI）

2.具备监测局部组织血红蛋白浓度指数（THI）

3.具备监测局部组织中氧合血红蛋白浓度相对测量初始值的变化量（ΔCHbO2）

4.具备监测局部组织中还原血红蛋白浓度相对测量初始值的变化量（ΔCHb）

5.具备监测局部组织中总血红蛋白浓度相对测量初始值的变化量（ΔCtHb）

6.TOI显示范围：0～99.9%，TOI测量范围及精度：30% ～ 80%，误差≤±4%

7.THI测量范围及精度：0～3.0，误差≤±0.5

8.ΔCHbO2测量范围及精度： -30 ~ 30μmol/L，误差≤±3(μmol/L)

9.ΔCHb测量范围及精度：-30~ 30μmol/L，误差≤±3(μmol/L)

10.ΔCtHb测量范围及精度：-30 ~ 30μmol/L，误差≤±3(μmol/L)

*11.仪器通道数:4个，每个通道可同屏监测、显示5个参数的数值和趋势曲线，且每个通道均可用于监测脑组织、肌肉组织等局部组织的血氧信息。

12.可对成人、儿童和新生儿进行连续、无创、实时的脑部血氧饱和度监测。

13.测量过程中可设置Mark点，且可对mark点进行自定义编辑。

14.用户可在测量状态或非测量状态下回顾本次测量过程中任意通道的TOI、ΔCHbO2、ΔCHb和ΔCtHb数据和趋势曲线。

15.回顾有移动刻度线，显示不同时刻的测量参数数值；可放大缩小时间轴。

16. 操作方式：触摸屏+快捷键

17.连续测量存储数据长度不少于40h。

18. 具有历史回顾功能，且可选择性导出所需的测量数据。

19.LED光源，近红外光谱吸收原理。

20. 显示屏幕≥12英寸

*21. 刷新频率:至少每3秒刷新一次

*22.备用电源：内置可充电锂电池，电池工作时间不少于2小时

可重复使用探头（可使用次数不少于 150 次）

具备USB接口

25.提供配置清单

备注：采购需求书中带“* ”的技术条款为重要技术要求，评审时为产品性能和质量重要评分依据（需提供相关证明文件），不满足将导致扣分，但不做废标处理；其他未标注的一般参数均纳入评审，参与扣分。

附件：

蚌埠市第三人民医院近红外组织血氧参数无损监测仪

采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠市第三人民医院近红外组织血氧参数无损监测仪采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

- 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

- 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

特此函告