蚌埠市第三人民医院智能呼吸机

采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位：  蚌埠市第三人民医院

编制时间：  2021年8月6日

1、项目名称：蚌埠市第三人民医院智能呼吸机仪采购项目

2、采购人：蚌埠市第三人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、采购预算：180万元   采购最高限价: 180万元

5、免费质保期：1年

6、供货时间：合同签订后30天内

7、拟采用的评审方法：综合评分法

8、付款方式：货物送到并安装验收合格后，支付货款的30%，满3个月后，支付货款的30%，满6个月后，支付货款的35%，余5%货款质保期满后一次性付清。

9、供应商资格或特别要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见招标文件；

3.本项目的特定资格要求：

3.1、供应商须拥有有效的营业执照；

3.2、供应商如为代理商须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或备案凭证；供应商如为生产商须具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证和中华人民共和国医疗器械经营许可证；（所投产品属于医疗器械的）

3.3、投标人所投产品为一类医疗器械，须提供有效的医疗器械备案凭证；投标人所投产品为二类或三类医疗器械，须提供有效的医疗器械注册证；（所投产品属于医疗器械的）

3.4、本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

3.5、投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

高端智能呼吸机

(预算45万/台,采购2台)

- 硬件及配件要求：

*1、国际一线品牌，15英寸或以上高清触摸显示屏，方便监测以及操作。整机原装进口，适用人群：成人、儿童。

2、支持滑动、双击 、拖放、触摸等操作形式，保障安全使用。屏幕和主机可分离，方便吊塔安装。

*3、主机具备独立显示屏，可以显示主机的运行状态，包括电池、气源状态以及气道压力报警等。

*4、高精度非压差式流量传感器，永久型使用，无需拆卸消毒，如需拆卸消毒，需标配3套/台；如为耗材，需承诺终生免费提供耗材。

- 呼吸机吸入端、呼出端均具备原装进口同品牌过滤器，且可拆卸高温高压消毒，重复使用，呼出端过滤器过滤效果应大于等于NIOSH N100 标准。

二、通气模式：

1、通气方式：兼容有创、无创通气。

2、常规通气模式：A/C,SIMV,SPONT,CPAP（在无创通气方式下）

3、常规指令通气方式：VCV,PCV

4、高级智能通气模式：双水平正压通气

5、高级通气模式：VC+或PRVC或Smartcare或能量代谢或ASV

*6、标配PAV+或NAVA或Intellivent-ASV或SmartCare

三、辅助功能：

1、标配自动漏气补偿功能：智能补偿漏气量，并可应用于高级通气模式容量保证压力控制通气

*2、标配智能插管补偿：可设置气管插管或者气管切开类型、气管插管型号、补偿百分比，并可应用于高级智能通气模式：双水平正压通气。

3、一键操作，实现呼气保持、吸气保持，可监测内源性PEEP，阻力，顺应性

4、标配呼吸力学监测软件：可一键监测NIF，P0.1，肺活量

5、一键锁屏，防止误操作

四、设置参数：

1、潮气量：在容控模式下，25-2300ml

2、吸呼比： 1：199-4：1

3、峰流速：最高200L/min

4、吸呼切换灵敏度：1-80%，1%高精度可调

*5、触发类型：压力触发和流速触发

压力触发灵敏度：0.1-20cmH2O

流速触发灵敏度：0.2-20L/min

五、监测：

1、可实现大字体监测模式：大屏幕可同时显示至少12个大字体监测参数以及3道波形

2、可调整屏幕透明度，调节区间为50-100%，在设置参数时，不影响观察监测参数

3、常规监测参数：呼出潮气量，呼出分钟通气量，吸入潮气量，呼吸频率，回路压力，呼吸暂停间隔时间

4、呼吸力学监测参数：NIF最大吸气负压，P0.1，VC最大肺活量

5、高级监测参数：漏气百分比，吸气漏气补偿潮气量，漏气，浅快呼吸指数，动态气道阻力RDYN，动态顺应性CDYN，肺过度膨胀指数C20/C

六、报警：

1、声光三级报警：通过不同颜色区分报警等级，提示报警内容、报警原因，并提供建议解决方案。

2、可通过不同的方式进入报警设置，操作简便，使用安全。

3、报警日志：最多可存储1000条报警信息

4、常规报警参数：呼出潮气量，呼出分钟通气量，吸入潮气量，呼吸频率，回路压力，呼吸暂停间隔时间

5、高级报警参数: 漏气百分比，吸气漏气补偿潮气量，漏气，浅快呼吸指数，动态气道阻力RDYN，动态顺应性CDYN，肺过度膨胀指数C20/C

七：通讯及教学功能：

- 具备HDMI接口，方便教学以及演示。

- 具备2个及以上USB接口，可冻结屏幕数据并且导出。

- 具备工程师维修接口，网口，RS232接口、护士呼叫端口。

八、配置需求

1．过滤器：标配原厂呼气端和吸入端病毒细菌过滤器，且呼出端过滤器需达到N100标准，防止科室内部交叉感染，保障医护人员安全。

2.湿化器：每台呼吸机标配一台湿化器

3.模拟肺：每台呼吸机标配一个模拟肺

4.管路：每台呼吸机标配一套成人可重复消毒使用硅胶管路

5.台车：每台呼吸机标配一个台车

6.空气压缩机：每台呼吸机标配一个空气空压机

| 智能呼吸机招标技术要求 |  |
| --- | --- |
|  | (预算45万/台,采购2台) |
| 一 | 基本要求 |
| *1.1 | 原装进口智能呼吸机，生产厂家在国内设有合法注册的办事机构，需提供相应资质文件 |
| *1.2 | 空气动力：外置式空气压缩机并可支持中心供气系统 |
| 1.3 | 近心端压差式流量监测系统,最大化的病人导向和精确监测 |
| *1.4 | ≥15英寸TFT彩色触摸屏幕，360度可视化智能报警灯 |
| 二 | 通气模式 |
| 2.1 | 容量控制通气 |
| 2.2 | 压力控制通气 |
| 2.3 | 压力支持通气 |
| 2.4 | 同步间歇性指令通气 |
| 2.5 | 无创通气 |
| 2.6 | 气道压力释放通气 |
| 2.7 | 双水平正压通气 |
| 2.8 | 容量压力双重控制通气 |
| *2.9 | 标配下列一种智能模式（不接受类似功能的说法）：SmartCare或ASV或NAVA或PAV+ |
| 三 | 设置参数 |
| 3.1 | 潮气量：20ml-2000ml |
| 3.2 | 呼吸次数： 1-140次/分 |
| 3.3 | 呼气末正压：0-45cmH2O |
| 3.4 | 氧气浓度：21-100% |
| 3.5 | 吸呼比：1:599-149:1 |
| 3.6 | 吸气时间：0.1 - 10秒 |
| 3.7 | 吸气平台：0-70%呼吸时间 |
| 3.8 | 流速：1-180升/分 |
| 3.9 | 压力触发： -0.1-10 cmH2O |
| 3.10 | 流量触发： 0.1-15升/分 |
| 3.11 | 自动基础流速：4-30升/分 |
| 3.12 | 压力控制：5 -60cmH2O |
| 3.13 | 压力支持：以上0-60cmH2O |
| 3.14 | 压力上升时间：25-200毫秒 |
| 3.15 | 呼气切换灵敏度：5%-70%峰流速 |
| 3.16 | 分钟通气量百分比(MV%):10-350% |
| 3.17 | 流速波型：正弦波、方波、100%递减波、50%递减波 |
| 四 | 监测内容 |
| 4.1 | 实时波型和呼吸环：容量、流速、气道压力、辅助压力、插管压力；呼吸向量环 (由压力、辅助压力、容量、流速组合)，可冻结和游标测量分析 |
| 4.2 | 压力参数：峰压、平均压、最低压、平台压、呼气末正压、残气压、负吸气压 |
| 4.3 | 流速参数：吸气峰速、呼气峰速 |
| 4.4 | 时间参数：吸气时间、呼气时间、吸呼比、总呼吸频率、自主呼吸频率、肺泡充盈时间 |
| 4.5 | 容量参数：呼出潮气量、目标分钟通气量、自主呼出分钟通气量、总呼出分钟通气量、管道漏气量、最大肺容量 |
| 4.6 | 肺功能参数：静态肺顺应性、气道吸气阻力、气道呼气阻力、呼吸功、压力时间乘积、浅快呼吸指数、P0.1、AutoPEEP、吸气时间常数、呼气时间常数 |
| 4.7 | 趋势图：96小时50种监测参数的趋势图，可同时显示3组至少17条参数趋势图 |
| 4.8 | 动态呼吸状态图形监测。动态图形量化分析呼吸状态，同时显示分钟通气量、 潮气量、呼吸频率的最佳目标值和实际值 |
| *4.9 | 肺功能视图：可将通气参数以图形化的动态肺方式体现，医护人员可通过动态肺快速简便观察到病人气道阻力、顺应性、自主呼吸触发等参数的变化 |
| 五 | 报警 |
| 5.1 | 出现异常时，有分级报警提示。 |
| 5.2 | 常规报警设置：低/高呼出分钟通气量、低/高呼吸频率、低/高压力、低/高潮气量、窒息时间、空气陷闭 |
| 5.3 | 特殊报警：氧气浓度、管道脱落、呼气阻塞、设置错误、 流量传感器报警、电源、电池、氧气/空气源 |
| 5.4 | 报警事件日志：储存并显示约1000条事件 |
| 六 | 其他功能 |
| *6.1 | 跨肺压监测：在ARDS病人用于设置PEEP、潮气量和吸气压，能与P/V工具联合使用，评估肺的可复张性，并实施肺复张操作。 |
| *6.2 | 肺复张和治疗工具：P/V工具或Low Flow PV Loop或Open Lung Tool |
| 6.3 | 同步雾化治疗系统：可设置雾化治疗时间（5-30分钟） |
| *6.4 | 气管插管阻力补偿：吸气相和呼气相的全程补偿，可选择补偿百分比和管径数据。 |
| 6.5 | 管道脱落抑制：避免无创通气过程中的无效干扰报警 |
| 6.6 | 开机快速智能启动功能： |
| 6.7 | 智能待机功能： |
| 6.8 | 内置电池使用时间≥60分钟 |

备注：采购需求书中带“* ”的技术条款为重要技术要求，评审时为产品性能和质量重要评分依据（需提供相关证明文件），不满足将导致扣分，但不做废标处理；其他未标注的一般参数均纳入评审，参与扣分。

附件：

蚌埠市第三人民医院智能呼吸机采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠市第三人民医院智能呼吸机采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

- 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

- 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

特此函告