蚌埠市第三人民医院小儿高频呼吸机

采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位：  蚌埠市第三人民医院

编制时间：  2021年8月8日

1、项目名称：蚌埠市第三人民医院小儿高频呼吸机采购项目

2、采购人：蚌埠市第三人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、采购预算：49万元   采购最高限价:49万元

5、免费质保期：2年

6、供货时间：合同签订后60天内

7、拟采用的评审方法：综合评分法

8、付款方式：货物送到并安装验收合格后，支付货款的30%，满3个月后，支付货款的30%，满6个月后，支付货款的35%，余5%货款质保期满后一次性付清。

9、供应商资格或特别要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见招标文件；

3.本项目的特定资格要求：

3.1、供应商须拥有有效的营业执照；

3.2、供应商如为代理商须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或备案凭证；供应商如为生产商须具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证和中华人民共和国医疗器械经营许可证；（所投产品属于医疗器械的）

3.3、投标人所投产品为一类医疗器械，须提供有效的医疗器械备案凭证；投标人所投产品为二类或三类医疗器械，须提供有效的医疗器械注册证；（所投产品属于医疗器械的）

3.4、本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

3.5、投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

小儿高频呼吸机	采购需求

(预算49万/台,采购1台)

一、基本要求：

* 1、整机原装进口，适用于儿童、新生儿及早产儿使用。

2、具备无创通气（CPAP）、常频通气和高频振荡通气和高流速氧疗装置；具有容量保证和容量限制。3、机器具有电子说明书，通气模式的原理和操作内置在机器里面。

4、中文操作系统。

二、主要技术要求：

1、控制原理：持续气流，压力控制，时间切换，恒流式呼吸机。

2、触发方法：流量触发或压力触发。

3、呼吸模式：PC-CMV, PC-SIMV, PC-A/C, PC-PSV, SPN-CPAP/PS ,Standby等常频通气。

* 4、标配内置一体化高流量氧疗。

*5、氧浓度监测：永久氧电池监测，无需耗材。

6、当高频通气与容量保证相叠加时，潮气量：0.2-40ml。

三、参数调节范围：

* 1、潮气量可调节：2-300ml

2、吸气压力：1-80cmH2O

* 3、PEEP呼气末正压：0-35cmH2O

4、呼吸频率：0.5-150次/分

5、FiO2吸入氧浓度：21-100%

6、吸气时间：新生儿0.1-1.5秒，儿童0.1-3秒

7、吸气流速：2-30 L/min

8、压力上升时间可调：新生儿0-1.5秒，儿童0-2秒

9、敏感的流速触发方式：0.2－5升/分

10、高频震荡频率： 5-20 HZ

四、监测要求：

*1、≥15英寸彩色触摸屏，通过触摸屏操作，屏幕可以灵活固定，操作界面可以个性化配置。

2、压力显示：PEEP(呼气末气道正压),Pmax（气道峰压）,Pmean（平均气道压）,Posc（震荡压）。

3、容量显示：MV（分钟通气量）,VTe（呼出潮气量）,VTi（吸入潮气量）,Vleak（漏气量）,Vo（振荡潮气量）,Mvo（振荡分钟通气量）。

4、呼吸频率，吸气时间百分比，吸入氧浓度，吸入气体温度，气道阻力肺顺应性。

5、波形显示：P(t)：压力时间波形；    V'(t)：流速时间波形  ；   V(t)：容量时间波形。

6、呼吸环：V(P)：容量压力环；V'(V)：流速容量环；  V'(P)：流速压力环。

7、趋势：≥24小时波形趋势记录；

8、拥有截屏功能（USB接口）：截屏功能可用于培训，研究和教学，可通过USB接口保存数据功能，记事本，趋势，报警记录和更多数据可以被传送到U盘并可用于标准的Windwos程序。

9、有视频输出接口可连接高清投影仪，通气数据可输出以便于学习和研究

*11、可升级动态智能肺(动态模拟肺实时监测)：可以肺部图形方式直观显示阻力，顺应性，膈肌活动

五、报警要求：

1、报警方式：光闪烁，报警音和文字信息显示等多种报警方式。

2、压力报警参数：气道峰压报警，气道平均压报警，呼气末气道正压报警，震荡压报警等。

3、容量报警参数：分钟通气量报警，呼出潮气量报警，震荡分钟通气量报警等。

4、其他报警参数：吸入氧浓度报警，吸入气体温度报警，窒息报警等。

六、配置要求：

1、原装进口主机一台（包含内置高频振荡功能）

2、原厂原装进口推车一套

3、原厂原装进口触摸显示屏一套

4、重复性加热呼吸管路2套

5、原装进口湿化器一套

6、机械臂

7、一体化雾化接口

8、内置电池

9、永久氧电池模块

10、USB接口，视频输出接口

11、内置一体化高流量氧疗

12、其他必要的配置，提供配置清单

备注：采购需求书中带“* ”的技术条款为重要技术要求，评审时为产品性能和质量重要评分依据（需提供相关证明文件），不满足将导致扣分，但不做废标处理；其他未标注的一般参数均纳入评审，参与扣分。

附件：

蚌埠市第三人民医院小儿高频呼吸机

采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠市第三人民医院小儿高频呼吸机采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

- 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

- 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

特此函告