蚌埠市第一人民医院口腔科一批设备采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位： 蚌埠市第一人民医院

编制时间：  2022年3月11日

1、项目名称：蚌埠市第一人民医院口腔科一批设备采购项目

2、采购人：蚌埠市第一人民医院

3、采购代理机构：安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

4、资金来源：自筹资金

5、采购预算：47万元

6、免费质保期：整体质保3年

7、到货期：国产设备15天，进口设备45天

8、拟采用的政府采购方式：公开招标

9、付款方式：设备安装、调试、验收合格后凭开具的正规发票及验收合格入库单付50%，三个月付40%，10%作为质保金质保期满支付。

10.其他要求：耗材及易损件价格清单单独列出。

11、采购耗材清单及技术参数等

| 序号 | 设备名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 预算价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲激光治疗仪 | 国产 | 1 | 台 | 20 |
| 2 | 笑气吸入镇静系统 | 国产 | 1 | 台 | 20 |
| 3 | 智能无痛麻醉仪 | 原装进口 | 2 | 台 | 7 |
| 合计 |  |  |  |  | 47 |

标“▲”为核心产品

技术参数

1.激光治疗仪

- 1.1、激光类型：Nd：YAG激光

- ★1.2、波    长：1064nm

- 1.3、传输方式：医用光导纤维传输

- 1.4、光纤直径:≥φ0.9mm

- 1.5、光斑直径：≤φ2mm

- 1.6、光纤传输模块：可拆装、角度可调整（45度）

- ★1.7、激光能量范围:50mJ～250mJ/脉冲

- 1.8、脉冲宽度范围：100μs～400μs

- 1.9、重复频率范围：1Hz～10Hz，步进为1Hz

- 1.10、运行方式：脉冲方式

- 1.11、指示光功率≤5mW,波长650nm±10nm

- 1.12、冷却方式：水冷自动温控≤45℃

- 1.13、触摸屏：≥8英寸

- 1.14、治疗头：≥2个

1.15、免费配置院内LIS/CIS/HIS/PACS等系统数据接口并实现免费连接（需要）。

- 2、笑气吸入镇静系统

- 2.1、电子式混合气体控制装置，调节精度高。

- 2.2、对应不同临床环境，一键设置，减少调节时间。

- ★2.3、内置浓度监测系统，实时监测患者吸入混合气体的浓度。

- 2.4、内置压力监测系统，实时监测患者压力。

- 2.5、实时流量柱形显示，笑气和氧气流量精确柱形显示。

- 2.6、实时气道压力—时间波形图，中心供气压力数字显示，直观清晰。

- 2.7、≥12.1英寸可触摸屏幕，各参数设置可选择触摸控制和机械控制两种方式。

- 2.8、具备计时功能，计流量功能，可选配新型鼻罩或面罩。

- 2.9、可选配多科室附件，覆盖口腔、口腔种植、胃肠镜、妇产及美容等多科室附件。

- 2.10、标配排出废气传递和收集系统，保持环境的清洁。

- 2.11、内置备用电源，在充满电状态下可持续工作≥2小时。

2.12、免费配置院内LIS/CIS/HIS/PACS等系统数据接口并实现免费连接（需要）。

3、智能无痛麻醉仪

3.1、整机原装进口。

3.2、迷你主机设计，可固定于牙椅器械盘下方或边柜旁，不影响正常工作。

- 3.3、适用于所有口腔传统麻醉方式，同时可进行经腭入路的上牙槽前神经阻滞麻醉（P-ASA）、上牙槽前中神经阻滞麻醉（AMSA）及牙周膜麻醉。

3.4、注射速度:速度可控可调。

- 3.5、具有动态压力传感技术，实时反馈注射压力，避免注射压力过大造成的组织撕裂。

★3.6、注射量可选： 1/16  1/8  1/4  1/2  全部注射（FULL)  的注射量。

3.7、注射误差±10%

3.8、语音提示注射完成. 电池电量低报警声音。

3.9、免费配置院内LIS/CIS/HIS/PACS等系统数据接口并实现免费连接。（需要）

蚌埠市第一人民医院口腔科一批设备采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠市第一人民医院口腔科一批设备采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

- 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

- 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

特此函告