蚌埠市第三人民医院动静脉脉冲气压治疗仪、植皮机采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位：  蚌埠市第三人民医院

编制时间：  2022年5月12日

- 1、项目名称：蚌埠市第三人民医院动静脉脉冲气压治疗仪、植皮机采购项目

- 2、采购人：蚌埠市第三人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、项目编号：ZCGF-BBSY-2022020

5、主要内容：01包动静脉脉冲气压治疗仪60台（进口）、02包植皮机1台（进口）,详见采购需求。

6、采购预算：01包240万元/60台、02包49万元/1台

7、免费质保期：01包3年、02包1年；

8、供货安装期：01包  合同签订后30天内

02包  合同签订后15天内

9、拟采用的评审方法：综合评分法

10、付款方式：货物送到并安装验收合格后，支付货款的30%，满3个月后，支付货款的30%，满6个月后，支付货款的35%，余5%货款质保满后一次性付清。

11、供应商资格或特别要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

3.1、供应商须拥有有效的营业执照；

3.2、供应商如为代理商须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或备案凭证；供应商如为生产商须具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证和中华人民共和国医疗器械经营许可证；（所投产品属于医疗器械的）

3.3、投标人所投产品为一类医疗器械，须提供有效的医疗器械备案凭证；投标人所投产品为二类或三类医疗器械，须提供有效的医疗器械注册证；（所投产品属于医疗器械的）

3.4、若供应商所投产品为进口产品，需提供产品的销售逐级授权书；

3.5、本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

3.6、投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

01包 动静脉脉冲气压治疗仪

（240万/ 60台）

- 设备主要功能预防深静脉血栓，同时可辅助消除肢体水肿、促进血液回流。

- 设备预置不同血栓预防模式。出口处实际压力值与设定值的偏差≤15mmHg。

3.下肢治疗完成一次充放气周期在20~50S内可调，调节步长为5S；上肢肢治疗完成一次充放气周期在12s-20s 内可分档设定,其调节的步长为2s左右。误差±1s。

☆4.设备运行时只需包裹手部或足部即可达到治疗目的，腿部有创伤或下肢打石膏的患者同样适用。

☆5.设备具有压强指示,以指示当前治疗程序下设备在气囊内产生的治疗压强。该指示通过数字式显示屏显示,示值允差不大于±2kPa。

6.显示屏可具备充气压力显示，模式显示，工作时间显示，充电电量显示功能。

☆7.设备运行时可较快达到设定压力值，最快可0.2S内达到设定压力值。

☆8.电源自动切换:在无交流电源时,治疗仪可通过内置电池工作。

9.设备由主机、导气管、脉冲气垫组成，其中主机由控制器、气泵、气室、电源组成，脉冲气垫包括脉冲足垫、脉冲手垫、脉冲石膏足垫。

10.临床医生可以根据实际情况为患者选择个性化的治疗设置。

11.气垫耐受最大压力≤450mmHg。

12.具有低压报警、高压报警两种模式。

13.压力值过大时，设备具备一键或自动泄压功能。

14.便携式设备,可以直接挂在病床挡板或护栏上进行操作。

15.气垫保压时间固定多档位:如1s,3s。其误差≤0.4s。

16.气垫通过生物相容性检测。

17.整机工作噪声≤60Db(A),带睡眠模式,不影响患者休息。

18.治疗仪电气安全要求应符合 GB9706.1-2007的要求。

19.治疗仪电磁兼容性要求应符合YY0505-2012的要求。

20.压力套具备一类医疗产品备案证书。

☆21.硬件生产企业同时具备同品牌VTE防治管理软件开发能力。

22.提供该设备常用配件、耗材的报价。

23.压力套的材质由尼龙纤维布料、魔术贴、气囊、橡胶连接头组成。

☆24.设备间可互联互通，实现实时监测设备运行状态，保证治疗有效性，实时掌握物理预防实施率。同时方便医院进行设备管理，该功能不会向医疗机构收费。

02包烧伤植皮机技术参数

- 烧伤植皮机由主机、护刀、刀片紧固螺栓、刀架连接板、刀架组合件、褶皱纱、粘接剂、软木盘等组成；用于灼伤整形外科手术时取皮

*2.一次可切割皮片数量≥196（14*14）个3mm×3mm规格的正方体

3.驱动方式：手动一体机

4.圆刀组：≥13组

5.切割器：13×13

6.切割皮片尺寸：≥4.2cm宽

7.手柄装置：一套，材料航空铝合金手柄

*8.切割后皮片扩展比例与移植覆盖创面：

1:3   ≥50㎝²

1:4   ≥70㎝²

1:6   ≥100㎝²

*9．切割后皮片扩展比例与移植覆盖创面：1:9≥158㎝²

10．提供配置清单，易损件分项报价。耗材限价≤1400元/片。

蚌埠市第三人民医院动静脉脉冲气压治疗仪、植皮机采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠市第三人民医院动静脉脉冲气压治疗仪、植皮机采购项目   包,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

- 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

- 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

特此函告