蚌埠市中医医院前庭功能检查系统（眼震视图仪）采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位：  蚌埠市中医医院

编制时间：  2022年5月16日

- 1、项目名称：蚌埠市中医医院前庭功能检查系统（眼震视图仪）采购项目

- 2、采购人：蚌埠市中医医院

3、资金来源：自筹资金

4、项目编号：ZCGF-BBZYYY-2022005

5、主要内容：前庭功能检查系统（眼震视图仪）进口品牌，详见采购需求。

6、采购预算：39万/台

7、免费质保期：3年

8、供货安装期： 合同签订后30天内

9、拟采用的评审方法：综合评分法

10、付款方式：货到安装调试验收合格,且甲方在收到乙方开具发票后，院方3个月内付60%总货款，6个月内付30%总货款，余款10%质保期满且履行合同条款后一次性无息付清。

11、供应商资格或特别要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

3.1、供应商须拥有有效的营业执照；

3.2、供应商如为代理商须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或备案凭证；供应商如为生产商须具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证和中华人民共和国医疗器械经营许可证；（所投产品属于医疗器械的）

3.3、投标人所投产品为一类医疗器械，须提供有效的医疗器械备案凭证；投标人所投产品为二类或三类医疗器械，须提供有效的医疗器械注册证；（所投产品属于医疗器械的）

3.4、若供应商所投产品为进口产品，需提供产品的销售逐级授权书；

3.5、本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

3.6、投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

前庭功能检查系统（眼震视图仪）

技术参数

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用途 | 了解前庭神经系统和眼动系统的功能状态及有无病损，对前庭系统功能异常或病损的定位 |
| ★2 | 可测试项目 | 双温冷热试验、自发性眼震试验、位置性眼震试验、变位性眼震试验、凝视试验、平稳跟随试验、扫视试验、视动性眼震试验 |
| 3 | 摄像头 | 采用高传输速率的火线技术或者USB技术，确保记录、回放的视频图像与曲线能实时同步显示 |
| ★4 | 双眼同时测试功能 | 具备 |
| 5 | 双眼采样率 | ≥100 帧/秒， |
| 6 | 单眼采样率 | ≥150 帧/秒 |
| 7 | 眼罩内自带固视测试灯 | 无需额外暗室条件可同时采集双眼信号，通过软件控制 |
| 8 | 眼罩重量 | 双摄像头，≤305g |
| 9 | 摄像头拆卸方便 | 左右摄像头分别安装拆卸，便于维修 |
| 10 | 视频视靶 | 全视野刺激，无视觉盲区，可使用投影仪或者液晶显示屏进行视频信号刺激，无需手动转动视靶即可完成水平测试及垂直测试 |
| 11 | 眼罩带吸附海绵设计 | 减轻对患者眼周的压力，配戴更稳定，吸汗防滑 |
| ★12 | 快速锁定 | 采用最新的瞳孔锁定技术，戴上眼罩即自动锁定瞳孔，定位稳定无漂移，无需额外手动定位 |
| 13 | 双色镜多档可调 | 方便测试不同眼距的成人和小孩 |
| 14 | 同步分析结果 | 在测试中记录视频图像和曲线的同时，实时同步分析测试结果，无需在测试停止后运行分析软件 |
| 15 | 冷热气刺激仪 |  |
| 15.1 | 固定气流 | ≥8升/分钟 |
| 15.2 | 气流准确度 | ±1升/分钟 |
| 15.3 | 气流温度范围 | 12℃-48℃（容限0℃-50℃）, 步进 0.2℃ |
| 15.4 | 温度准确度 | <±0.5℃ |
| 15.5 | 温度稳定时间 | <90秒 |
| 15.6 | 达到设置温度耗时 | <3分钟 |
| 16 | 视觉刺激屏 |  |
| 16.1 | 控制模式 | 通过眼震软件控制刺激源 |
| 16.2 | 屏幕尺寸 | ≥55英寸 |
| 16.3 | 显示分辨率 | ≥4K |
| 16.4 | 存储内存 | ≥32GB |

注：★号参数需提供相关证明材料。

蚌埠市中医医院前庭功能检查系统（眼震视图仪）采购项目

采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

蚌埠市中医医院前庭功能检查系统（眼震视图仪）采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

- 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

- 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

特此函告