蚌埠市第三人民医院二氧化碳检测仪、二氧化碳培养箱、超纯水仪采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位： 蚌埠市第三人民医院

编制时间：  2022年5月19日

- 项目名称：蚌埠市第三人民医院二氧化碳检测仪、二氧化碳培养箱、超纯水仪采购项目

- 2、采购人：蚌埠市第三人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、项目编号：ZCGF-BBSY-2022022

5、主要内容：二氧化碳检测仪1台（原装进口）、二氧化碳培养箱1台（原装进口）、超纯水仪1台详见采购需求。

6、采购预算：二氧化碳检测仪1台/55000元、二氧化碳培养箱1台/60000元、超纯水仪1台/75000元。

7、免费质保期：3年

8、供货安装期：进口设备合同签订后30天内、国产设备合同签订后15天内

9、拟采用的评审方法：综合评分法

10、付款方式：货物送到并安装验收合格后，支付货款的30%，满3个月后，支付货款的30%，满6个月后，支付货款的35%，余5%货款质保满后一次性付清。

11、供应商资格或特别要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

3.1、供应商须拥有有效的营业执照；

3.2、供应商如为代理商须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或备案凭证；供应商如为生产商须具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证和中华人民共和国医疗器械经营许可证；（所投产品属于医疗器械的）

3.3、投标人所投产品为一类医疗器械，须提供有效的医疗器械备案凭证；投标人所投产品为二类或三类医疗器械，须提供有效的医疗器械注册证；（所投产品属于医疗器械的）

3.4、若供应商所投产品为进口产品，需提供产品的销售逐级授权书；

3.5、本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

3.6、投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

二氧化碳检测仪一台

预算价：55000元，进口

*1、原装进口

*2、用于检测培养箱内部CO2、 O2温度等。

*3、单次检测时间≦1min。

4、手持式，液晶屏显示检测项目具体数值。

5、泵的抽吸率：≧100 ml/min ，包括取样管和除湿套件，可长时间记录，进行检测数据对比。

6、检测CO2时具有温度和压力补偿的、非分散红外双波长传感器，浓度范围： 0-20%，精度：≦±0.1%。

7、检测O2 时具备基于荧光的光学传感器，浓度范围：0-25%;精度：≦±0.1%。

8、具备两个外置温度检测模块，可检测培养皿中液体培养基温度，以及培养箱内部温度，温度监测范围：20-45℃， 精度≦± 0.1℃。

▲二氧化碳培养箱一台

预算价：60000元，进口

*1、原装进口。

2、保温方式：直热。

3、工作体积：≥170升。

*4、灭菌功能：具有90℃高温湿热循环灭菌，并带排气泵在灭菌后具有干燥和冷却功能，无需人工擦拭，避免污染。

*5、灭菌全程时间：≤15小时。

*6、温度控制范围：环境温度+3~60℃。温度控制精度（℃）：≦±0.1℃。

7、内腔设计为强制空气对流，≥8个加热单元，≥6面加热模式，保证温度均一性，温度均一性≦±0.3℃。

8.开门1min后，37℃温度恢复时间：≤5min，5%浓度时CO2恢复时间：≤4min。

9、CO2控制范围：0~20%。CO2控制精度：≦±0.1%。

10、二氧化碳检测系统采用单束双波红外式二氧化碳浓度传感器，并具有CO2浓度自校准功能，保证CO2浓度的高精确性。

11、灭菌过程中无需拆卸二氧化碳传感器。

12、标准搁板数量：4块，最大搁板数量：≥22块；

13、一体式不锈钢内胆。

14、内、外门可方便的左右换向，具有玻璃小门。

15、箱体涂层：箱体外部含抗菌涂层。

16、气体在线过滤器：进入的气体经过0.2um在线过滤器可消除输入气体中的污染物。

17、箱内气体循环配备超高效空气滤器，空气洁净度达到ISO 5级洁净度水平。

18、采用气流流经水盘表面设计，湿度可达到环境湿度～95%RH。

19、微电脑控制系统，具有温度、CO2浓度、开门超时及CO2钢瓶耗竭报警提示等参数的报警及设置。

20、智能化数据和事件检测器记录培养箱使用过程中所有的运行参数，并可以在显示屏上通过程序软件调取记录的数据。内置存储保证运行数据的长期储存。

21、标配二个普通天平。

超纯水仪一台

预算价：75000元，国产

*1、用于实验所需用水，生化实验室、分子生物学实验、PCR、基因研究、细胞组织的培养、人工受孕、人工辅助生殖IUI、IVF、ICSI技术等领域。

2、一体化设计，储水量≥2L。

3、防水轻触按键，蓝色高亮LED＋背光LCD显示界面，设备工作状态和参数一目了然。

4、进水要求低，只需市政自来水，系统自动运行，自动保养，无须人工伺服，参数可调，适配不同源水条件，压力状态即时显示。全自动制水、中间桶储水，保证用户的及时用水，密闭式系统设计，避免二次污染。

*5、产水量：30-60L/H，纯水回收率：25－60％，功率范围：50-200W，电阻率≥18MΩ.cm。

6、精确的定量/定时取水（0.1-500L/1-999min）。

7、自动提示滤芯更换，累计产水统计功能。

8、*使用长寿命双波长（185/254nm）紫外附件，内置6道循环回路设计延长作用时间，可以确保出水TOC的高效去除。

9、耗材单独报价。

蚌埠市第三人民医院二氧化碳检测仪、二氧化碳培养箱、超纯水仪采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

蚌埠市第三人民医院二氧化碳检测仪、二氧化碳培养箱、超纯水仪采购项目  包,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

- 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

- 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

特此函告