蚌埠市第一人民医院骨科一批器械采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位： 蚌埠市第一人民医院

编制时间：  2022年5月19日

- 1、项目名称：蚌埠市第一人民医院骨科一批器械采购项目

- 2、采购人：蚌埠市第一人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、项目编号：ZCGF-BBYY-2022014

- 5、主要内容：双介质脊柱手术系统1套、V形多通道脊柱手术器械1套、关节镜手术内窥镜及器械1套（进口），详见采购需求。

6、采购预算：双介质脊柱手术系统1套/49万元、V形多通道脊柱手术器械1

套/49万元、关节镜手术内窥镜及器械1套/49万元。

7、免费质保期：整体质保三年

8、供货安装期：国产设备器械15天，进口设备器械45天。

9、拟采用的评审方法：综合评分法

10、付款方式：设备安装、调试、验收合格后凭开具的正规发票及验收合格入库单付50%，三个月付40%，10%作为质保金质保期满支付。

11、供应商资格或特别要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

3.1、供应商须拥有有效的营业执照；

3.2、供应商如为代理商须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或备案凭证；供应商如为生产商须具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证和中华人民共和国医疗器械经营许可证；（所投产品属于医疗器械的）

3.3、投标人所投产品为一类医疗器械，须提供有效的医疗器械备案凭证；投标人所投产品为二类或三类医疗器械，须提供有效的医疗器械注册证；（所投产品属于医疗器械的）

3.4、若供应商所投产品为进口产品，需提供产品的销售逐级授权书；

3.5、本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

3.6、投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

骨科一批器械功能需求

一．总体要求

1.到货期：国产设备器械15天，进口设备器械45天。

2.质保期：整体质保三年。

3.付款方式：设备、器械安装、调试、验收合格后凭开具的正规发票及验收合格入库单付50%，三个月付40%，10%作为质保金质保期满支付。

4.耗材及易损件价格清单单独列出，等离子刀头及刨削刀头耗材回款期为3个月，实施带量采购后按带量采购政策执行。

二．器械清单

| 序号 | 器械名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 预算价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双介质脊柱手术系统 | 国产 | 1 | 套 | 49 |
| 2 | V形多通道脊柱手术器械 | 国产 | 1 | 套 | 49 |
| 3 | 关节镜手术内窥镜及器械 | 进口 | 1 | 套 | 49 |
| 合计 |  |  |  |  | 231 |

三．功能需求

1、双介质脊柱手术系统

★总体要求：该系统由同一品牌的椎间盘镜和手术器械组成；须能采用水和空气随时转换的双介质模式进行脊柱手术。

(1)椎间盘镜1支

★1.1插入部分最大外径（镜体外径）≤3.0mm。

1.2工作长度≤105mm。

1.3视向角≥25°。

1.4视场角≥85°。

1.5具有国际标准目镜口。

1.6可高温高压灭菌。

1.7光纤接口≥3种，可连接多种光源。

1.8具有方向标识，可在监视器上显示方向指针。

(2)手术器械1套

| 序号 | 器械名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调整架 | 直径4mm | 1个 |
| 2 | 镜架 | 直径20mm、22mm、24mm各1个 | 3个 |
| 3 | 冲洗工作套管 | 长度75.5mm；直径9、12、16mm各1支 | 3支 |
| 4 | 带支架 工作套管 | 长度98mm；直径20、22、24mm各1支 | 3支 |
| 5 | 固定臂 | 软臂+硬臂组合，万向功能 可任意位置锁紧固定 | 1套 |
| 6 | 定位针 | 直径1.6mm，长305mm | 1支 |
| 7 | 冲洗工作套管用扩张管 | 长度120mm，直径9、12、16mm各1支 | 3支 |
| 8 | 逐级扩张管 | 长度116-228mm；直径4.8-22.8mm | 1套（8支） |
| 9 | 枪钳 | 钳口3.0mm，60°斜口，开口15.0mm 钳口4.0mm，60°斜口，开口19.0mm | 2把 |
| 10 | 髓核钳 | 中号，直头，钳口3×8mm；1把 中号，直头，钳口3×8mm；1把 小号，上弯头，钳口4×6mm；1把 | 3把 |
| 11 | 曲线钳 | 弧形剪切刃口 | 1把 |
| 12 | 神经保护骨钻 | 普通，工作长度200mm，直径8mm；1套 螺纹，工作长度200mm，直径8、11mm各1套 | 3套 |
| 13 | 推杆 | 直径5mm | 1支 |
| 14 | 刮匙 | 头部规格分别为5×8mm和4×6mm； 直头、弯头、反头各2把 | 6把 |
| 15 | 球形探头 | 直径1.8mm；90°弯曲9 mm；1支 直径1.8mm；90°弯曲6 mm；1支 | 2支 |
| 16 | 神经钩 | 直径1.0mm，90°钝头弯钩5mm | 1支 |
| 17 | 钝性牵拉 神经牵引器 | 头部4×30mm；1支 头部2×20mm；1支 | 2支 |
| 18 | 神经解剖器 | 弯头90°1个，曲头120°1个 | 2个 |
| 19 | 骨刀 | 一字刃口和弧形刃口各1把 | 2把 |
| 20 | 长柄刀 | 单侧刃口，刀头4×20mm | 1把 |
| 21 | 骨膜剥离器 | 侧面刃口；5×8mm和4×6mm各1个 | 2个 |
| 22 | 拉钩 | 手柄弯曲60°，头部7×15mm | 1支 |
| 23 | 神经 剥离保护器 | 直径3.6mm | 1支 |
| 24 | 带针芯负压管 | 头部带钩，扁形吸管2.8×4mm， 针芯直径1.0mm | 1支 |
| 25 | 器械盒 | / | 1套 |
| 26 | 器械托盘 | / | 1套 |

备注：上述器械清单内器械功能必须相同，其要求的规格型号接近即可，无需完全满足。

2、V形多通道脊柱手术器械

| 序号 | 器械名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 椎间盘镜 | 插入部分外径≤2.7mm，长度150mm±10mm | 1支 |
| 2 | 护套 | Φ14.0*145，手柄可连接固定臂 | 1件 |
| 3 | 牵开器 | 6.5*170 | 1支 |
| 4 | 骨钻 | Φ13*280，普通、螺母式、带螺纹、齿端半环形各1支 | 4支 |
| 5 | 骨科导向器 | Φ13*188平口、Φ13*158斜口各一支 | 2支 |
| 6 | 导针 | Φ3.7*260，尖头 | 1支 |
| 7 | 扩张管 | Φ3.7*190、Φ3.7*200、Φ3.7*210、Φ3.7*260各1支 | 4支 |
| 8 | 快装手柄 | Φ3.7与导针配套 | 1支 |
| 9 | 冲洗器 | Φ3.2 | 1支 |
| 10 | 骨铰刀 | 7*300、8*300、9*300、10*300、11*300、12*300各1支 | 6支 |
| 11 | 骨刮匙 | 8*300 | 1支 |
| 12 | 夹持器 | Φ7.8*260 | 1支 |
| 13 | 植骨器 | Φ7.5*280 | 1支 |
| 14 | 试模 | 7*300、8*300、9*300、10*300、11*300各1支 | 5支 |
| 15 | 导针 | Φ13mm | 1支 |
| 16 | 骨凿 | Φ13*280mm | 1件 |
| 17 | 髓核钳 | 5.0mm，工作长度280mm | 1把 |
| 18 | 抓钳/髓核钳 | 5.0mm，工作长度280mm，带齿 | 1把 |
| 19 | 枪钳 | Φ6.0mm，工作长度270mm，斜口咬骨钳（钳杆可旋转） | 1把 |
| 20 | 骨钻手柄 | 通用 | 1个 |
| 21 | 消毒盒 | 配套使用 | 2套 |

备注：上述器械清单内器械功能必须相同，其要求的规格型号接近即可，无需完全满足。

3、关节镜手术内窥镜及器械

1、关节镜

★1.1 镜体直径≤4mm，30°镜。

★1.2清晰度达到4K标准，适用于4K内窥镜系统。

1.3蓝宝石镜片，防雾，视野≥105°，高硬度、耐磨、防腐蚀，可高温高压灭菌消毒。

1.4配套工作套管，直径≤6mm，镜体通道与镜体配套，有配套穿刺锥和闭孔器。

★1.5工作套管为旋转套管，双通道（进、出水通道独立），双阀门可随意调节。

2、等离子体手术系统

★2.1主机；主机内置微电脑，自动识别不同的刀头型号并自动调整最佳输出功率。一台主机可以满足关节镜手术微创手术。

2.2刀头电缆：连接主机和刀头，长度≥3 米，可环氧乙烷消毒或高温高压消毒。

2.3脚踏控制板：电缆长度≥4.5 米，可独立控制切割、消融、止血、电凝以及调整能量档位；

★2.4最大输出功率≥300w，输出频率100±10 KHz；

★2.5组织切割消融温度≤55℃；

2.6止血皱缩温度≤70℃；

2.7刀头：

2.7.1配备双极刀头，可实现切割、消融、止血、皱缩功能；

2.7.2有分别可供关节镜下手术使用的各类刀头，关节镜刀头0°-90°可选，直径：0.8mm-4.5mm 可选；

2.7.3配备适于小关节，肩关节、髋关节镜手术的专用刀头。

★2.8提供配套等离子射频消融耗材价格、省平台流水号、医保27位编码，耗材单价＜1500元。

3、关节镜器械

3.1配备符合人体工程学的膝关节镜专用工具、肩关节镜专用工具、小关节镜专用工具、髋关节镜专用工具各一套，均为原装进口。

3.2每套工具分直杆型、左弯型、右弯型、上翘型、上弯型、反咬型六种及配套器械收线器、过线器、剪线器等。

蚌埠市第一人民医院骨科一批器械采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

蚌埠市第一人民医院骨科一批器械采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

- 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

- 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

特此函告