蚌埠市第一人民医院ICU、血透中心耗材采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位： 蚌埠市第一人民医院

编制时间：  2022年6月16日

1、项目名称：蚌埠市第一人民医院ICU、血透中心耗材采购项目

2、采购人：蚌埠市第一人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、采购预算： 本项目四个标段；01包最高限价23.08万元；02包最高限价13.6万元；03包最高限价8.48万元；04包最高限价239.6万元。

5、免费质保期：一次性使用,出厂质保期限≥2年

6、合同履行期限：2年

7、拟采用的政府采购方式：公开招标

8、付款方式：付款周期为3个月，例如供货第1个月的货款第4个月结算，第2个月的货款第5个月结算，中标人依据实际供货数量及价格向招标人开具正规发票，招标人收到发票后15日内完成货款支付。

9、采购耗材清单及技术参数等：

第一包：持续性血液透析过滤配套耗材

- 一、一次性使用血液透析滤过器及配套管路

- 1、国别：进口

2、 参数：

（1）★与金宝PrismaFlex机器配套使用。

（2）原装进口；

（3）滤器与管路一体化预连接；

（4）滤器膜材为AN69膜；

（5）管路无动脉壶，静脉壶无气血界面设计；

（6）血路与液路分别用不同颜色标记，便于区分；

（7）配套血容量（+/-10%）：152ml（管路+滤器）；

（8）滤器有效膜面积0.9m2；

（9）滤器中空纤维材料：丙烯和甲磺酸钠聚合物；

（10）滤器中空纤维内径（湿）：240µm；

（11）滤器中空纤维壁厚：50µm；

（12）最大TMP（mmHg/kPa）：450/60；

（13）最大血压（mmHg/kPa）：500/66.6；

（14）建议血流速范围：75-400ml/min；

（15）血压降（后稀释模式）：60mmHg（QB=180ml/min，QUF=2L/h ，牛血，Hct32%，37°C，Pc60g/l）；

（16）筛率系数（牛血浆，37°C，Pc60g/l）：尿素=1；肌酐=1；维生素B12=1；菊粉=0.95；肌红蛋白=0.55；白蛋白<0.01；

- 二、温控仪用输液延长管

- 1、国别：进口

- 2、  参数：

- （1）产品材料为PVC；

- (2）产品由圆柱型接头及保护帽，聚氯乙烯材料延长管管路、罗伯森卡口，外圆锥接头保护帽组成。

- （3）与ASTOTUBE-温控仪配套使用，用于加热输给病人的液体。

- 三、血浆分离器与配套管路

- 1、国别：进口

- 2、参数：

- （1）配套内容量：125ml（±10%）

- （2）有效表面积：0.35m2；

（3）中空纤维膜材：聚丙烯

（4）中空纤维内径 (湿)：330µm

（5）中空纤维壁厚：150µm

（6）血浆分离器内血容量:41ml（±10%）

（7）筛滤系数：白蛋白：0.97；LgG：1；；阿朴脂蛋白B:0.95；LgM:0.92

（8）最大血流速:400ml/min或180ml/min；最小血流速:100ml/min或50ml/min；

（9）体外实验溶血率(牛血, Htc 32%, Cp 60 g/l, 37°C)：

< 1 ml 血/小时，当 QB = 100 - 250 ml/min

< 3 ml 血/小时，当 QB = 250 - 400 ml/min

★（10）与金宝PrismaFlex机器配套使用。

（11）原装进口

（12）血浆分离器和管路预连接

- 第二包：CRRT配套耗材

- 一、一次性使用血液净化滤器

- 1、国别：进口

- 2、参数：

- 产品性能结构及组成：一次性使用血液净化滤器由膜、外壳(含外壳帽)、封口材料、O型环及保护帽构成，产品一次性使用。

- 材质：外壳：聚碳酸酯

- 外壳帽：聚碳酸酯

- O型密封圈：硅树脂

- 消毒方式：γ射线

- 体外性能与物理数据均按照 EN 1283标准：（体外实验的中分子筛选系数：人血，红细胞压积32%，蛋白60g/l，超滤率为血流量的20%）

- 筛选系数：维生素B12（分子量1355  Dalton）：1； 菊粉（分子量5200  Dalton）：1；β2-微球蛋白（分子量11800  Dalton）：0.8；肌红蛋白（分子量17000  Dalton）0.55；白蛋白（分子量66000 Dalton）：0.005；

- 纤维内径：200μm

- 纤维壁厚：40μm

- ★与贝朗Diapact  CRRT  持续血液净化系统配合使用

- 二、一次性使用体外循环血路

- 1、国别：进口

- 2、参数：

- （1）与贝朗Diapact  CRRT  持续血液净化系统配合使用，用于急性或慢性肾衰病人的血液透析治疗和相应适应症病人的血浆置换及血浆吸附；

- （2）灭菌方式：环氧乙烷灭菌

- （3）结构组成：由管路、收集袋、传感器保护器、圆锥接头、夹子、穿刺器、加温袋、透析器接头、采样口、预充壶、接头及保护帽组成。

- 第三包：ICU血液灌流配套耗材

- ★一次性使用血液灌流器

- （1）国别：国产

- （2）参数要求：

- 吸附剂为聚苯乙烯中性大孔树脂，树脂装量：330ml±3、血室容量：183ml±5；树脂包膜材料为火棉胶，确保树脂与血液相容性良好。产品保存液注射用水符合中国药典（2015版）要求。产品经过γ射线辐射灭菌，耐受压力100kpa。

吸附性能，按产品标准检测，戊巴比妥钠的浓度的下降率不低于85%，肌酐的浓度下降率不低于60%；维生素B12的浓度的下降率不低于95%；清除物质范围：100Da-30KDa；治疗时间：2-2.5小时；血流速度：150-700ml，吸附树脂为二次交联树脂球。

- 一次性使用血液灌流器

- 国别：国产

（2）参数要求：

- ①吸附剂为聚苯乙烯中性大孔树脂，树脂装量：330ml±3、血室容量：180ml±5；

- ②树脂包膜材料为火棉胶，确保树脂与血液相容性良好。

- ③产品保存液注射用水符合中国药典（2015版）要求。产品经过γ射线辐射灭菌，耐受压力100kpa。

- ④吸附性能，按产品标准检测，戊巴比妥钠的浓度的下降率不低于85%，肌酐的浓度下降率不低于60%；维生素B12的浓度的下降率不低于95%；清除物质范围：100Da-30KDa；

- ⑤治疗时间：2-2.5小时；血流速度：150-700ml。吸附树脂为二次交联树脂球。

质量保证要求：产品近5年内未出现飞检报告不合格，且未出现政府红头文件通报的不良反应事件

第四包：血透中心血液灌流器耗材

- 一、一次性使用血液灌流器

- 1、国别：国产

- 2、参数要求：

- （1）树脂装量：130ml

- （2）血室容量：100±20ml，

- （3）包膜材料：火棉胶

（4）灭菌方式：γ射线灭菌

备注： 1.投标公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足两票、网采相关要求，否则视为废标; 3.投标覆盖率100%; 4.合作期两年; 5.回款期三个月 6、招标方式：招标单价 7、SPD供应链费用：供应商所报价格需考虑SPD精细化管理费用（费率为1.8%），由供应商和SPD服务商实际耗材供货量和金额单独结算 。

蚌埠市第一人民医院ICU、血透中心耗材采购项目

采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠市第一人民医院ICU、血透中心耗材采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

- 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

- 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

特此函告