蚌埠市第一人民医院泌尿外科耗材采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位：蚌埠市第一人民医院

编制时间：2022年9月26日

- 项目名称：蚌埠市第一人民医院泌尿外科耗材采购项目

- 2、采购人：蚌埠市第一人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、项目编号：ZCGF-BBYY-2022027

5、主要内容：蚌埠市第一人民医院泌尿外科耗材采购项目，本项目分2个包；具体详见采购需求。

6、采购预算：01包：778905元   02包：796949元

7、质保期：耗材全生命周期；

8、供货安装地点：免费送货至采购人指定地点；

- 9、供货要求：接医院通知后，按医院要求时间进行供货；

10、拟采用的评审方法：综合评分法 ；

11、服务期：1年，采用1+1模式；

12、付款方式：付款周期为3个月，例如供货第1个月的货款第4个月结算，第

2个月的货款第5个月结算，中标人依据实际供货数量及价格向招标人开具正规

发票，招标人收到发票后15日内完成货款支付。

13、供应商资格或特别要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商须具有有效的营业执照；

3.2供应商如为代理商须具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证；如所投产品制造商在国内注册成立的，代理商投标时还须提供制造商的有效医疗器械生产许可证或备案凭证；供应商如为制造商须具有有效医疗器械生产许可证或备案凭证和医疗器械经营许可证或备案凭证；

3.3投标人须执行《安徽省公立医疗机构医用耗材采购推行“两票制”实施意见》的相关规定及当地相关政策；

3.4所投产品如属于安徽省医药集中采购中心平台范围交易目录的产品须提供流水号及限价，备案目录提供流水号

3.5本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

3.6投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

蚌埠市第一人民医院泌尿外科耗材功能需求

一、泌尿外科耗材清单

第一包：

| 序号 | 名称 | 产地 | 采购限价（元） | 预估数量（个） | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿动力管 | 国产 | 240 | 10 | 2400 |
| 2 | 直肠测压管 | 国产 | 270 | 10 | 2700 |
| 3 | Y型负压吸引型输尿管导引鞘 | 国产 | 3400 | 10 | 34000 |
| 4 | Y型负压吸引型经皮肾镜穿刺套装（三扩一鞘） | 国产 | 3650 | 10 | 36500 |
| 5 | 经皮肾镜穿刺套装 | 国产 | 3000 | 30 | 90000 |
| 6 | *电切环 | 国产 | 2400 | 155 | 372000 |
| 7 | 泥鳅头导丝 | 进口 | 1000 | 20 | 20000 |
| 8 | *阻石网篮 | 进口 | 3500 | 20 | 70000 |
| 9 | 输尿管支架管 | 进口 | 650 | 180 | 117000 |
| 10 | 肾、膀胱穿刺造瘘导管 | 国产 | 1500 | 10 | 15000 |
| 11 | 导尿管导引钢丝 | 国产 | 55 | 1 | 55 |
| 12 | 造口袋（平面底盘） | 进口 | 45 | 250 | 11250 |
| 13 | 造口袋（尿路专用） | 进口 | 32 | 250 | 8000 |
|  | 合计 |  |  |  | 778905 |

第二包：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 采购限价（元） | 预估数量（个） | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输尿管导管 | 国产 | 16 | 150 | 2400 |
| 2 | 取石网篮 | 国产 | 1890 | 20 | 37800 |
| 3 | 尿道扩张器 | 国产 | 32 | 30 | 960 |
| 4 | 亲水涂层导丝可控导丝 | 国产 | 932 | 2 | 1864 |
| 5 | *混合泥鳅头导丝 | 国产 | 850 | 240 | 204000 |
| 6 | *输尿管软镜 | 国产 | 30000 | 5 | 150000 |
| 7 | 一次性使用输尿管导引鞘 | 国产 | 900 | 35 | 31500 |
| 8 | 一次性使用内窥镜取石篮 | 国产 | 2350 | 30 | 70500 |
| 9 | 一次性使用微创扩张引流套件 | 国产 | 2500 | 10 | 25000 |
| 10 | 输尿管单J管 | 国产 | 100 | 10 | 1000 |
| 11 | 输尿管双J管 | 国产 | 80 | 180 | 14400 |
| 12 | *一次性包皮切割吻合器 | 国产 | 1113 | 169 | 188097 |
| 13 | 球囊扩张导管 | 国产 | 2738 | 6 | 16428 |
| 14 | 超声探杆 | 国产 | 3000 | 3 | 9000 |
| 15 | 钬激光光纤 | 国产 | 8800 | 5 | 44000 |
|  | 总计 |  |  |  | 796949 |

二、具体要求：

供货产品须在安徽省医药集中采购平台平台目录内，且不超过平台限价，提供流水号。招标周期1+1年，即先采购一年，如一年之后无重大调整，且中标人服务满足临床需求，则经审批后可续签一年合同。如遇带量采购，则按带量采购执行；如遇平台价格调整，则同比例下浮。预估用量为一年用量，以实际采购量为准。产地标注为国产的，可投标进口产品。不得缺项，投标覆盖率100%。

投标报价含我院SPD供应链配送（配送费1.8%）。

进口耗材中标单位标后提供授权书。

第一包：

（一）尿动力管：

1、规格：F6、F7、F8、F9、F10、F12。

2、主要适配Laborie Delphis尿动力仪。

（二）直肠测压管

1、规格：F6、F7、F8、F10、F12、F14、F16、F18。

2、直肠测压管由管体、塑配件和球囊组成，采用医用聚氨酯材料制成，球囊采用医用乳胶制成。

（三）Y型负压吸引型输尿管导引鞘

1、鞘管有Y型接头，能够与医院负压装置相连，实现持续负压

2、有负压吸引口，方便手术时随时调节负压大小

3、扩张管要求锥形尖端，以减少扩张时组织损伤

4、要求能够实现由细到粗逐级扩张

5、有结石收集装置

6、经皮肾鞘10Fr-14Fr、多种型号满足临床各种需求

7.鞘管全身具有亲水涂层

8.国产

9.PE材质

（四）Y型负压吸引型经皮肾镜穿刺套装

1、鞘管有Y型接头，能够与医院负压装置相连，实现持续负压

2、有负压吸引口，方便手术时随时调节负压大小

3、扩张管要求锥形尖端，以减少扩张时组织损伤

4、要求能够实现由细到粗逐级扩张

5、有结石收集装置

6、经皮肾鞘10Fr-22Fr、多种型号满足临床各种需求

7.鞘管全身具有亲水涂层

8.国产

9、PE材质

（五）经皮肾镜穿刺套装

1、产品由穿刺针、导丝、扩张器、肾造瘘管以及可撕裂鞘组成，穿刺针在B超引导下显影效果优秀，预留可视通道。

2.用于经皮穿刺肾造瘘术，肾造瘘管留置肾盂内用于导尿

（六）电切环

1.与等离子体手术系统配合使用，在内窥镜手术下适用于生理盐水环境下对软组织（前列腺，子宫，膀胱）进行切割

2. 能在一个刀头实现双极或多极切割、低温消融，切割、止血、凝固

3.有重复性使用刀头和一次性使用刀头，且都有医疗器械注册证。重复性使用刀头尖端材料为不锈钢和陶瓷组成，一次性使用电极刀头金属材料硬度不小于140HV1

4.由双电极，绝缘套管、塑料手柄、电缆线和插头组成

（七）泥鳅头导丝

1.应包含镍钛合金芯丝、聚亚氨脂包被和亲水涂层，便于导丝通过狭窄扭曲的输尿管。

2.两端均为3cm软头设计，一端直头，另一端弯头，方便术中自由转换，软头应柔软有弹性，能够通过狭窄的输尿管而不会 造成损伤

3.导丝体需具有较强的硬度和弹性，对输尿管进行适当拉伸和对鞘管进行有效引导支撑。

4.导丝长度150cm，直径有0.025 inch、0.035 inch、0.038 inch等尺寸

5.用于在常规或需要精确控制的危险病例建立输尿管通道，导入导管或其他器械

（八）阻石网篮

1.用于内窥镜下捕获、剥离和取出泌尿道结石；                                                     2.产品由网篮、鞘管、控制手柄、鞘管内芯丝等组成。                                               3.镍钛合金网篮、聚酰亚胺鞘管、聚碳酸酯手柄，镍钛合金内芯丝。

4.网篮展开直径≥7mm，勺状网篮设计，长度≥145cm，鞘管直径≤2.8Fr。（九）输尿管支架管

1、由支架管（双J管），导丝（带保护套），推管，夹子组成环氧乙烷灭菌，一次性使用。

2、用于将尿液从肾脏引流到膀胱或体外（单端弯曲支架管）可放置体内≥3个月；

（十）肾、膀胱穿刺造瘘导管

1、规格型号包括f20.f22.f24 f16.f18等。

2、含剥皮鞘、扩张器、肾穿刺导丝、穿刺针、引流管等。

第二包：

（一）输尿管导管

1、规格为：1.00mm（F3）、1.40mm（F4）、1.70mm（F5）、2.00mm（F6）、2.40mm（F7）。

*2、主要由导管和不锈钢丝组成。导管由聚氯乙烯制成，不锈钢丝由符合的06Cr19Ni10材料制成；导管有分度线。

3前端圆头，内配不锈钢丝，增加导管支撑力，X光下显影清晰；可根据临床需要定制特殊规格、长度；分红黑两种刻度色标；方便操作，内腔大，引流通畅；

（二）取石网篮

1、型号为:三丝型、四丝型；

*2、规格为：0.57mm（1.7Fr）、0.60mm（1.8Fr）、0.73mm（2.2Fr）、0.80mm（2.4Fr）、0.93mm（2.8Fr）、1.00mm（3.0Fr）、1.06mm（3.2Fr）、1.16mm（3.5Fr）、1.33mm（4.0Fr）、1.50mm（4.5Fr）。

3、主要由网篮、鞘管、牵引绳、推拉手柄和固定器组成。

（三）尿道扩张器

1、规格为：KQDSZ、2KQDSZ、3KQDSZ、4KQDSZ、5KQDSZ、6KQDSZ等。

2、主要由扩张鞘、拔出鞘、引流管、导引针、导引钢丝等组成。各型号扩张鞘和剥皮鞘供临床需求自由搭配。扩张鞘和拔出鞘应内外双刻度，有亲水涂层，置入顺利。3、需要（四）亲水涂层可控导丝

1、规格为:0.7mm(0.028)、0.8mm(0.032)、0.9mm(0.035)、1.0mm(0.038in)。长度:150CM。导丝有亲水涂层。

*2、头端黑色部分PTFE包塑层亲水性好，插入顺利。后端蓝白相间的条纹，可以很好区分前后运动方向。能精确的控制或引导其他器械进入输尿管；

（五）混合泥鳅头导丝

1. 导丝表面采用（亲水/疏水）超滑涂层

2. 产品芯轴采用超弹镍钛合金

*3导丝头端为黑泥鳅头，覆亲水性聚合物涂层；

- （六）输尿管软镜

- 1. 适用范围:与电子内窥镜图像处理器配合使用，用于尿道、膀胱、肾盂的诊断和治疗中观察成像。不与高频手术设备配合使用。

★2.视场角: ≧110°

3.景深: 2～50mm

4.先端处外径: ≦6.9Fr

5.插入管外径: ≦8.4Fr

6.工作长度: ≧700mm

7.器械通道内径:≧ 3.6F

★8.弯曲部弯曲角:上弯曲角为≧270°,下弯曲角为≧270°

9.三通适配器，带光纤锁止装置，可连接手术室现有进口品牌和国内品牌的灌注泵系统；

10. 一体化视频插头，后置冷光照明，避免灼伤组织；

11. 子弹型插入头端，方便进入器械与人体自然腔道；

12.弯曲部S型二次弯曲，操作更灵活；

★13.免费提供产品主机；

★14.可重复消毒使用，使用参数≥20次。

（七）一次性使用输尿管导引鞘

1、扩张管、外鞘管都有刻度标注和涂成工序，解决了预扩张的操作安全和润滑问题；

2、扩张管和外鞘管均采用亲水涂成双层涂覆、紫外固化工艺，使涂层更加牢固；

3、鞘管内壁采用PTFE材质，性质稳定，疏水润滑，不损伤软镜器械；

4扩张管底座可旋转超过720°，保护病人的输尿管在操作过程中不容易被损伤

*5、鞘管内径：≦11FR, 鞘管外径 ：≧13FR

（八）一次性使用内窥镜取石篮

1. 采用德国镍钛记忆金属，开幅稳定，收放自如，易于捕获结石；形成无头结构，最大程度避免粘膜创伤

2、采用激光切割技术，形成无头结构，最大程度避免粘膜创伤；

*3、鞘管直径≤1.5Fr

4、工作长度：≧120cm;

*5、两段式，最大开幅可达≧15mm

（九）一次性使用微创扩张引流套件

1.供临床对肾结石或肾积水患者做经皮肾穿刺扩张引流和腔镜手术器械置入室进行扩张，建立通道用 ；

2.由扩张管和套管组成而成，扩张管由管体和接头组成

3.产品尺寸有16B/18B/20B/22B  ；

（十）输尿管双J管

1.采用进口医用高分子材料，生物相容性安全可靠

2.弯曲部采用肾线圈设计，易于取出

*3支架首尾两端双开口设计（提供图片证明）

（十一）一次性包皮切割吻合器

1、产品主要由缝合钉，环形切割刀，金属垫片，定位弹簧，固定销，保险销，凹型座，钉仓，顶体，主体外科，移动器，定位调节螺母，活动把手，环形刀粘，垫圈组成。

2、采用分段嵌入式垫片结构

（十二）球囊扩张导管

1、M型球囊由球囊，显影环，外观，内芯，连接件，导引嘴，两通阀，压力泵（可选）组成。

2、该产品可以辅助治疗输尿管段狭窄，膀胱狭窄，尿道狭窄，用于输尿管结石操作之前或输尿管镜检查之前进行输尿管扩张，或用于输尿管狭窄的经腔扩张球囊两端有不透射线标记，方便X线下定位，最小扩张通道4Fr，最大扩张直径达到21Fr；

（十三）钬激光光纤

1.可重复使用光纤，有效降低使用成本

2、光纤采用高纯石英传输体，传输效率高达通用标准1.3倍

3、工作半径，极限弯曲后传输效率≧90%

4、光纤直径有200nm,275nm、550nm和800nm多种规格选择

蚌埠市第一人民医院泌尿外科耗材采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠市第一人民医院泌尿外科耗材采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

- 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

- 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

- 特此函告