## 蚌埠市第一人民医院电子支气管内窥镜系统采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位：蚌埠市第一人民医院

编制时间：2022年11月18日

1、项目名称：蚌埠市第一人民医院电子支气管内窥镜系统采购项目

2、采购人：蚌埠市第一人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、项目编号：ZCGF-BBYY-2022034

5、主要内容：电子支气管内窥镜系统1套，详见采购需求。

6、采购预算：45万元

6、免费质保期：整体质保三年；

7、供货安装期：合同签订后15天内；

8、拟采用的评审方法：综合评分法

9、付款方式：设备安装、调试、验收合格后凭开具的正规发票及验收合格入库单付50%，三个月付40%，10%作为质保金质保期满支付。

10、供应商资格或特别要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

3.1、供应商须拥有有效的营业执照；

3.2、供应商如为代理商须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或备案凭证；供应商如为生产商须具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证和中华人民共和国医疗器械经营许可证；（所投产品属于医疗器械的）

3.3、投标人所投产品为一类医疗器械，须提供有效的医疗器械备案凭证；投标人所投产品为二类或三类医疗器械，须提供有效的医疗器械注册证；（所投产品属于医疗器械的）

3.4、本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

3.5、投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

电子支气管内窥镜系统技术参数

(预算45万，国产，采购1套)

一．总体要求

1.到货期：国产设备15天。

2.质保期：整体质保三年。

3.付款方式：设备安装、调试、验收合格后凭开具的正规发票及验收合格入库单付50%，三个月付40%，10%作为质保金质保期满支付。

4.耗材及易损件价格清单单独列出。

5.电子支气管内窥镜系统一套（标配电子支气管内窥镜2条、主控软件系统2台、医学影像工作站1台）

6.具备医疗器械注册证。

二．设备清单

| 序号 | 设备名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 预算价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子支气管内窥镜系统 | 国产 | 1 | 套 | 45 |
| 合计 |  |  |  |  | 45 |

三．功能需求

1、电子支气管内窥镜（4.2-2.0）：

★1.1内窥镜用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗，操作手柄与视频转接线一体式设计；

1.2景深：3-100mm；视场角≥120°；

★1.3吸引阀座一体式防脱设计；

1.4操作手柄具备≥3个功能按键；

1.5软镜插入管外径≤4.2mm，工作管道内径≥2.0mm；

1.6软镜工作软管有效长度≥610mm,插入管自带有360°刻度标识,电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维；

1.7插入管先端头采用医用高分子材料，内外绝缘，确保手术安全；

★1.8插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥210°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥340°；

1.9插入管具有被动弯曲关节，可实现灵活的插入；

★1.10操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥110°，向右≥110°；

★1.11操作手柄上按键可控制①图像放大/缩小、②拍照/录像、③画面冻结/解冻结；

1.12视频转接线与操作手柄一体式设计，转接线可耐受浸泡消毒；

1.13内置LED冷光源，具备防雾功能，无需预热，即可观察；

1.14操作手柄为医用高分子材料材质，轻盈更耐腐蚀；

1.15操作部防水等级：IPX7，配备防水盖可进行全浸泡消毒；

1.16采用智能主控芯片，具备无需手动调节即可实现自动控制图像曝光度功能。

2、电子支气管内窥镜（2.8-1.2）：

★2.1内窥镜用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗，操作手柄与视频转接线一体式设计；

2.2视场角≥120°；景深：3-100mm；

2.3 软镜插入管外径≤2.8mm，工作管道内径≥1.2mm；

★2.4要求软镜插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥210°，向下弯曲≥130°；

2.5要求操作手柄具有≥3个功能按键，方便临床操作；

2.6要求操作手柄上按键可控制图像放大/缩小、拍照/录像、画面冻结/解冻结；

2.7软镜工作软管有效长度≥610mm,插入管自带有360°刻度标识，电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维；

2.8吸引阀座一体式防脱设计，避免吸引按钮脱落，造成污染；

★2.9插入管具有被动弯曲关节，配合前端弯曲角度可实现灵活的入；

★2.10要求操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥110°，向右≥110°；

2.11内置LED冷光源，具备防雾功能，无需预热，即可观察；

2.12操作部防水等级：IPX7，配备防水盖可进行操作手柄和视频转接线全浸泡消毒；

3、主控软件系统：

3.1显示屏：TFT-LCD。（≥1280*800高清分辨率）

3.2 触摸屏：电容式触摸屏。

3.3 显示功能：自带显示屏≥10.1英寸，开机时间≤5秒即能实现图像显示,满足临床快速使用需求。

★3.4通过操作部功能按键即可实现：图像放大缩小，图像冻结，拍照，录像功能（无需触摸屏幕，避免术后消毒问题）。

3.5预览、隐藏功能：具有可实时观察、记录与回放功能，且可一键隐藏所有按键功能。有利于临床操作使用。

3.6调节图像输出比例功能：在外接显示器时，可向外接显示器输出16:9和4:3两种显示比例的图像。

3.7具有缩放功能。

3.8亮度调节功能：可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度。

3.9白平衡功能：具有白平衡调节功能。

3.10录音录像功能：具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储。

3.11存储功能：具有外置可热插拔≥64G SD存储卡直接存储图片及声音等信息，图片存储格式为JPG格式，视频存储格式为MP4格式。

3.12视频输出接口：具有CVBS视频输出接口和HDMI视频输出接口，可与医用显示器或工作站连接。

3.13与内窥镜操作部连接方式：通过视频转接线与内窥镜手柄部直接相连，中间无需再通过连接手持式显示器即能实现视频操作，有效减轻产品重量方便临床使用。

3.14录像显示及电量提示功能：具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示（用于显示充电电量或适配器连接充电提示）。

3.15用户访问控制：可设置开机后输入管理用户的账号密码，输入正确可查看产品的实时图像及更改系统设置。

3.16供电方式：

（1）电池供电：具有内置可充电电池,一次充满电的内部电源连续工作时≥4小时。

（2）交流电供电：可通过接入DC适配器连接交流电使用，可通过适配器实现24小时连续工作。

蚌埠市第一人民医院电子支气管内窥镜系统采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠市第一人民医院电子支气管内窥镜系统采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

- 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

- 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

- 特此函告